# DPSS激光器

快速入门指南

产品内容	3

安全说明	7

产品功能概述	8

如何搭建设备	9

安装Windows驱动	31

在Inspector中创建DPSS激光设备	34

使用VC Glitcher试射激光器	40

使用Spider试射激光器	42

调整光纤耦合器	44

更改DPSS激光器内部参数(高级设置)	48

帮助和故障排除	54

技术规格	56

免责声明

我们尽最大努力保持本文档中信息的完整性和准确性，但并不对此作出任何的保证。文档中的内容以其当前的质量提供给读者。对于本由文档中的信息所造成的损失或损害，Riscure对任何个人或实体均不承担任何责任。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

用户必须依据“快速入门指南”使用DPSS激光器。任何与维护，修理或校准有关的操作都必须由合格人员进行。因此，万一发生故障，请与Riscure联系以了解要遵循的程序。

版权

版权所有（c）2021 Riscure BV。版权所有。未经Riscure书面许可，不得以任何方式复制或翻译本文档的任何部分。

## 制造商

Riscure BV

Delftechpark 49, 2628 XJ Delft, The Netherlands
Phone: +31 15 251 40 90,  Fax: +31 15 251 40 99
Email: inforequest@riscure.com 
Web: www.riscure.com

产品内容

该包装盒内包含DPSS激光器，供电设备和连接至二代激光工作站所需的线缆。被“可选配件”字样标记的配件需用户另外进行购买。

## 包装清单

| 数量 | 描述 | 图例 | 文中缩写 [1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DPSS激光器, 第4类激光产品： - 532纳米波长 （绿光） - 或 - 1064纳米波长 （红外光） |  | LSRHD |
| 1 | DPSS激光器——主电缆端口静电保护插栓 |  | ESDCAP |
| 1 | DPSS激光器——风冷电缆 |  | CLCBL |
| 1 | DPSS激光器——主电缆 |  | LHCBL |
| 1 | DPSS激光器——输出功率控制电缆 |  | ATTCBL |
| 1 | 激光器原厂用户手册 |  | LSRMAN |
| 1 | 激光器出厂测试报告 |  | LSRTST |
| 1 | 含安装文件的U盘 |  | USBKEY |
| 1 | DPSS激光器供电设备 |  | LSRPSU |
| 1 | 供电设备——启动钥匙 |  | PSUKEY |
| 1 | 供电设备——信号模拟插栓 |  | LOCKDUM |
| 1 | 供电设备——用户信号模拟插栓 |  | UIDUM |
| 1 | 供电设备——USB电缆 |  | USBCBL |
| 1 | 供电设备——直流输入适配器 |  | DCPSU |
| 1 | 直流适配器交流输入电缆（含本地格式插头） |  | - |
| 1 | 光缆耦合器(可选配件) |  | FIBERCUP |
| 1 | 连接安全保护箱互锁信号线缆 |  | LCKCBL |
| 1 | BNC端至SMB端同轴信号线, 50欧姆, 6英尺（约180厘米长） |  | TRGCBL |
| 1 | 此“快速入门指南” |  | - |

[1] 正文对配件引用时将使用的缩写

安全说明

|  | DPSS 按输出功率被国际标准IEC 60825-1定义为第四类激光产品。 因此，用户必须在安全保护柜(Safety Box)中操作DPSS激光器。 请参阅以下用户手册获取安全和规范方面的信息： - Riscure二代激光工作站用户手册 - Innolas激光用户手册 - Newport Conex-AGP 用户手册（过期文档） |
| --- | --- |

产品功能概述

DPSS激光器属固态二极管激光源，激光器内部原件会将二极管光源的能量积攒起来（用时约1毫秒）并一次性在极短时间内（小于4纳秒）释放出来，由此产生极高的输出能量（大于20微焦）。

DPSS激光源应与二代激光工作站的光路相连接，并之后由Inspector  Perturbation模块控制其发射时机。

Figure 1 DPSS Laser head

如何搭建设备

请阅读下面的内容来组装DPSS激光器，并完成其与二代激光工作站的连接。

## 检验供电设备与激光器的序列号

|  | 警告: 请勿使用序列号不匹配的DPSS激光器和激光器供电设备。 |
| --- | --- |

- 记录DPSS激光器供电设备上的序列号。（示例见Figure 2）

Figure 2 DPSS激光器供电设备的序列号标识

- 记录DPSS激光器外壳上的序列号。（示例见Figure 3）

Figure 3 DPSS激光器外壳上的序列号标识

- 在进行下面的步骤前，确认两者有相同的序列号。

## 连接激光器和激光器供电设备

|  | 警告： 激光器主电缆端口对静电释放（ESD）非常的敏感，容易受到损坏。 为防止静电释放对激光器造成伤害，我们做出以下建议： 在激光器主电缆端口未与供电设备连接时，使用静电保护插头对其进行保护。（示例见Figure 4） 使用接地线缆对安装者或仪器上积攒的静电提前进行放电。 |
| --- | --- |

Figure 4 插入激光器主电缆端口的静电保护插头

|  | 警告： 避免用手直接接触主电缆端口和其内部金属接头。激光器很可能因静电释放而受到损坏。 |
| --- | --- |

将24伏直流适配器的电源线接入带接地金属端的插座。

Figure 5 各国插座接地金属端的位置

将24伏直流适配器的输出端接入激光器供电设备的“24VDC”端口。

Figure 6 24伏直流适配器输出端与“24VDC”端口特写

完成上一步后，用手指捏住“Interlock”端口外围金属，释放安装者身体所积攒的静电荷。

Figure 7 捏住“Interlock”端口外围金属做释放静电

在捏住“Interlock”端口后,连接激光器主电缆至激光器供电设备的“laser head”端口。注意，请先连接位于主电缆两侧的接地螺丝至端口。

Figure 8 捏住“Interlock”端口并连接主电缆

拆掉接入激光器的静电保护插头。

Figure 9 激光器和被拆下来的静电保护插头

握住主电缆自由端的接地外壳，防止任何静电荷的累积。然后将主电缆连接到激光器端口。同样的，请先连接端口两侧的接地螺丝。

Figure 10 连接主电缆至激光器端口。注意要握住电缆接头的接地外壳。

至此，激光器与墙面插座的地信号相连，静电释放对其的威胁也因此消除。用户可以放心的连接其他的端口。

连接风冷电缆至激光供电设备的“fan”端口，并将另一端连接至激光器端口。（示例见Figure 11和Figure 12）

Figure 11 连接至供电设备的风冷电缆

Figure 12 连接风冷电缆至激光器端口

连接输出功率控制电缆较宽的一端至供电设备“attenuator”端口。连接较窄的一端至位于激光器外壳前部的端口。

Figure 13 连接输出功率控制电缆至供电设备

Figure 14 连接输出功率控制电缆至激光器

至此，激光器与供电设备间的电缆连接便完成了。

## 完成剩余端口的连接

连接“用户信号模拟插头”至“user interface”端口。（示例见Figure 15）

Figure 15 将模拟插头接入供电设备对应端口

连接互锁信号电缆至“interlock”端口。（示例见Figure 16）

Figure 16 连接互锁信号电缆至供电设备

互锁信号电缆的另一端应连接至Riscure安全保护箱内的12伏电源输出端。（端口示例见Figure 17）

Figure 17 Interlock connector of Riscure Safety box

|  | 如果安全保护箱中的12伏输出端为Figure 18 中的样式，DPSS互锁线缆则无法与其直接进行连接。在这样的情况下，请致信Riscure 技术支持寻求帮助。 |
| --- | --- |

Figure 18 与DPSS激光互锁电缆格式不兼容的安全保护箱电源输出端

将USB数据线先连接至供电设备的USB接口（示例见Figure 19），再与计算机进行连接。

Figure 19 连接USB数据线至供电设备“usb”端口

连接BNC至SMB信号缆至供电设备的“trigger in”端口。其另一端可以连接至VC Glitcher的“digital glitch”端口或者Spider的任意“glitch out”端口。（示例见Figure 20）

Figure 20 连接触发信号线的BNC端至“trigger in”端口

至此，DPSS激光器、供电设备的线缆连接已全部完成。

## 加载光缆耦合器

光缆耦合器为DPSS激光器与二代激光工作站主体连接的桥梁部件。

安装并固定光缆耦合器的适配环至二代激光工作站主体顶部。（示例见Figure 21）

Figure 21 光缆耦合器适配环

把加载光缆耦合器安装到至适配环上面，并用六棱扳手固定。

Figure 22 固定耦合器至适配环

拿掉DPSS输出光缆端口的胶皮保护帽。（示例见Figure 23）

Figure 23 胶皮保护帽 (左图), 卸掉保护帽的光缆输出端子(右图)

将光缆输出端子与光缆耦合器顶端对接。（示例见Figure 24）

Figure 24 对接光缆输出端子至耦合器顶端接口

|  | 注意: 在弯曲光缆时，应尽量减小弧线的弧度，这样减小激光束在光缆内部的能量损失。 |
| --- | --- |

旋转位于光缆输出端子的螺帽，将光缆端子连接至耦合器顶部SMA端口。（示例见Figure 25和Figure 26）

Figure 25 固定光缆至耦合器顶端

Figure 26 将光缆固定到安全保护箱顶部，形成圆缓的弧线

## 供电设备的控制开关

如Figure 27所示, 供电设备前端配备了由钥匙控制的位置开关。在插入钥匙后，旋转开关位置会带供电设备进入下面之一的运行状态：

OFF – 供电设备处于关闭状态。

STANDBY – 待机状态，24伏直流电源会开始为内部电路进行供电，并准备预热激光器。

ON – 供电设备开始对激光器进行预热，并在预热完成后对触发信号做出反应发射激光脉冲。

Figure 27 位置开关和贴纸标注的电源设备运行状态

## 预热激光器

将钥匙插入控制开关的锁孔中。（图示见Figure 28）

Figure 28 插入钥匙后的控制开关

转动钥匙至“STANDBY”位置，并等待电源绿灯亮起。此时，其他LED指示灯应处于熄灭状态。（示例见Figure 29）

|  | 若未等待电源指示灯亮起便将开关转动至“ON”位置，则供电设备不会开始预热激光器。 |
| --- | --- |

Figure 29 转动控制开关至“STANDBY”位置，电源灯亮起

接下来，将钥匙转动至“ON”位置。此时，激光头开始预热，“Warm up/Ready”旁的黄色指示灯应开始闪烁。（图例见Figure 30）

Figure 30 控制开关转至“ON”位置后，黄色指示灯应开始闪烁，激光器开始预热

整个预热过程会持续若干分钟的时间。但激光器预热结束后，“Warm up/Ready”指示灯将停止闪烁并常亮。此时“Emission”指示灯应常亮红色。（示例见Figure 31）

Figure 31 当预热结束后，“Warm up/Ready”灯常亮，“Emission”指示灯常亮

请注意，若“Emission”指示灯在激光头预热结束后仍未点亮，则表示互锁信号回路没有闭合。此时用户应检查安全保护箱12伏输出端子与供电设备互锁信号电缆的连接。（示例见Figure 32）

Figure 32 激光输出指示灯——“Emission”未亮起，互锁回路未闭合

安装Windows驱动

- 连接DPSS激光器至计算机USB端口。

- 找到产品清单中的U盘，并插入计算机。

- 打开U盘的根目录。

- 打开Windows设备管理器, 未安装驱动的DPSS激光会以“USB Laser Interface”的名字显示在“其他设备”目录下。（示例见Figure 34）

Figure 34 未安装驱动的DPSS激光器

下列步骤将为“USB Laser Interface”安装驱动:

选中后，鼠标右键点击“USB Laser Interface”，并选择“安装驱动程序”选项。

选择“在本地计算机中搜索驱动程序”。

勾选“搜索子目录”选项之后，点击“浏览”按钮。

浏览至U盘根目录下的“USB Interface Driver\Windows7”子目录。

点击 "确定" 按钮关闭文件浏览器，然后点击“下一步”。

若Windows弹出驱动安全提示，忽略并继续驱动程序的安装。（示例见 Figure 35）

安装驱动后，Windows设备管理器中“USB Laser Interface”的名字会变成“USB Serial Port”。（示例见Figure 36）

Figure 35 Windows弹出的数字内容安全警告

Figure 36 第一步驱动安装完成后，DPSS激光器变名为“USB Serial Port”

选定后，右击“USB Serial Port”并重复上述步骤为此设备搜索并安装驱动。若Windows弹出安全警告，忽略并继续安装。

Figure 37 DPSS激光器出现在串口设备列表中，则标识驱动安装成功

再次成功安装驱动程序后，DPSS激光器会以串口设备的形式出现在Windows设备管理器中。（示例见Figure 37）

至此，DPSS激光器的Windows驱动安装便完成了。

在Inspector中创建DPSS激光设备

用户在使用Inspector首次对新连接的DPSS激光进行操作前，需要在Inspector软件中创建对应的DPSS激光设备，在Inspector软件系统中进行注册。否则，未注册的DPSS激光器将无法出现在Inspector的模块中供用户选择。

请跟随下列步骤创建DPSS激光设备：

启动Inspector。（版本不低于4.12）

在软件目录下，选择“Tools > Hardware Manager…”。

Figure 38 Inspector“Hardware Manager”操作面板

点击“Add device…”按钮并选择“DPSS laser”。参数面板弹出。（见Figure 39）

Figure 39 DPSS激光设备参数面板

为此设备命名，并将其填入“Name”一栏。(例："DPSS @ COM27")

在光功率控制器型号一栏（Optical Power Attenuator），选择"DPSS integrated"选项。配备“Newport”型号的功率控制器的DPSS激光器已停产，此选项为兼容早期DPSS激光设备而存在。（见Figure 40）。

Figure 40 光功率控制器下拉菜单——请选择“DPSS integrated”选项

参考Windows设备管理器中DPSS设备的串口号，在串口下拉菜单中选择对应的串口。（见Figure 41）

Figure 41 选择对应DPSS设备的串口

请在Innolas厂商提供的激光器出厂测试报告中找到并记录0%和100%光传输率参数的数值。具体数值被代指为“XX”和“YY”。（示例见Figure 42）

Figure 42 激光器出厂测试报告（左图）和0%，100%光传输功率参数（右图）

将上一步记录下来的“XX”填入到Inspector中打开的设备参数界面中的0%光传输率一栏（Attn.0%...），“YY”填入到100%光传输一栏（Attn.100%...）。（示例见Figure 43）。

Figure 43 将0%和100%光传输率填入Inspector中的对应参数栏

点击“OK”完成DPSS激光设备的创建和注册。

回到Inspector“Hardware manger”界面。点击“Raw I/O devices”旁的“+”，展开显示此目录下的全部设备。（示例见 Figure 44）

Figure 44 “Raw I/O”设备目录项

点击对应于DPSS串口的条目将其选定，然后点击面板右侧的“Settings…” 按钮，弹出参数设置面板。（示例见 Figure 45）

Figure 45 选定恰当的“Raw I/O”设备后，点击“Settings...”

在参数面板中，在波特率一栏填入19200。（示例见Figure 46）

Figure 46 “Raw I/O”设备参数设置面板，波特率应被设置为19200

|  | 注意：若波特率数值异于19200，则会导致Inspector与DPSS激光器通讯故障。 |
| --- | --- |

点击右上角“X”键关闭面板，新的参数会被自动保存。

关闭Inspector“Hardware Manager”面板，完成DPSS激光设备的创建和串口波特率设置。

至此，用户便可以在Inspector模块中找到已创建的DPSS激光设备。

|  | 在DPSS激光系统上电后，Inspector会在首次发射激光前对其进行初始化。下面的两个章节中会提供更进一步的细节信息。 |
| --- | --- |

使用VC Glitcher试射激光器

- 将VC Glitcher和DPSS供电设备通过USB数据线连接至PC。

- 给VC Glitcher接入15伏直流电源。

- 连接DPSS供电设备的“trigger input”端口至VC Glitcher的"digital glitch"端口上。

- 启动Inspector 4.12或更新版本主程序。

- 在软件菜单中，选择“Perturbation > Single XYZ > Embedded > Protocol”。

- 打开“Single XYZ Embedded Glitch Setup”选项卡：

  - 在“Glitcher”下拉菜单中选中VC Glitcher。

  - 在“Glitch source”下拉菜单中选择可用的DPSS设备。若未找到可用的DPSS激光设备，请参见“在Inspector中创建DPSS设备”章节内容创建DPSS设备。

  - 在“Reset and Trigger source”下拉菜单中选择“Glitch after trigger”。

  - 使用其他参数的默认值。

- 将“Test glitch source cycles”参数值设置为1, 并将“Test glitch source power”的值设置为 0。

Figure 47 模块中VC Glitcher试射激光参数

- 点击一下“Test glitch source”按钮，触发DPSS激光输出功率控制器的初始化流程。

|  | 注意: 功率控制器的初始化过程大约会持续100秒。在此期间，Inspector会暂时停止响应用户的输入。 |
| --- | --- |

- 初始化结束后，用户便可通过Inspector对DPSS激光进行试射。

- 用户可在更改功率百分比后，点击“Test glitch source”按钮来触发激光脉冲。

使用Spider试射激光器

- 将Spider、DPSS激光器和PC通过USB数据线连接起来。

- 为Spider接入15伏直流电源。

- 把DPSS供电设备上的 “trigger input”端口连接到Spider的“glitch out 1”端口。

- 安装1.3 或更新版本的Spider SDK。

- 启动Inspector软件（版本为不低于4.12）。

- 在Inspector软件菜单中，点击“File > Open User Module…”。

- 在文件浏览器中选择 "SpiderLaserTwinScan.java", 然后点击“Open”。

- 点击编译模块按钮来对模块进行编译。

Figure 48 Compile module button

- 回到Inspector菜单，选择“Perturbation > Single XYZ > Embedded > Spider”。

- 在弹出的模块对话框中，选择“Target”选项卡。然后再“Sequence”下拉菜单中选择“SpiderLaserTwinScan”。

- 在生成的用户界面中，在“Spider COM port”下拉菜单中选择对应于Spider设备的串口。

- “Laser 1”的属性如Figure 49所示:

  - 选择已创建的DPSS激光设备作为“Glitch source”。若未找到可用的DPSS激光设备，请参见“在Inspector中创建DPSS设备”章节内容创建DPSS设备。

  - 将“Test Laser Power” 的值设为0.

Figure 49 Spider Sequence模块下的激光试射参数

- 点击一下“Single Test Firing”按钮，触发DPSS激光输出功率控制器的初始化流程。

|  | 注意: 功率控制器的初始化过程大约会持续100秒。在此期间，Inspector会暂时停止响应用户的输入。 |
| --- | --- |

- 初始化结束后，用户便可通过Inspector对DPSS激光进行试射。

- 用户可在更改功率百分比后，点击“Single Test Firing”按钮来触发激光脉冲。

调整光纤耦合器

一旦完成摄像头的调焦工作，用户便可以开始对光纤耦合器进行调整。调整光纤耦合器的主要目的有：

对激光光斑的清晰度做出微调 (Figure 50b)

将激光光斑的位置调制摄像头的视野范围内 (Figure 50c)

Figure 50 光纤耦合器及其作用示例

## 调整输出光斑的位置

光缆耦合器在对角的位置有两颗螺丝（见Figure 50a-3）。使用与二代激光工作站配套的六棱改锥，用户可通过调节螺丝来更改光纤耦合器与水平平面的倾角。我们建议用户在对光斑位置进行调整时，参照摄像头的实时图像来观察调节效果。当然，光斑只有在激光器被成功触发后才会在摄头图像中出现。若想使用外部触发信号触发激光脉冲，请参阅本文档“使用VC Glitcher试射激光器”或“使用Spider试射激光器”章节。若想使用内部触发信号，请参阅文章47页内容。

## 聚焦激光

请使用下列步骤对光纤耦合器进行调整 (Figure 50b)：

- 拧松锁环 (Figure 50 a2)。

- 旋转光纤耦合器顶部SMA端口的DPSS光缆螺帽，直至其完全松开。注意，不要将光缆输出端从耦合器顶部抽出来。

- 旋转光纤耦合器顶部的黑色螺盖(Figure 50 a1)，同时注意观察摄像头图像里激光光斑。

- 当光斑聚焦后，拧紧锁坏和光缆输出端的螺帽。

## 聚焦激光（加载了光斑减径器后）

Figure 51 光纤耦合器与光斑减径器连接后

在加载光斑减径器之后，用户需要再次对激光光斑进行调焦。而这次需要调焦的部件为光斑减径器——旋转在其顶部的旋帽则可以对激光的聚焦进行调整。详细信息，请见“二代激光工作站快速入门指南”。

## 保护目标板

以DPSS激光器的输出功率，目标板很容易被激光烧坏。我们强烈建议，用户在进行故障注入时先使用较低的激光输出功率（小于10%）作为开始，并视目标对激光能量的反应逐步增加功率的大小。

## 光缆端点清洁

光缆输出端口很容易被污物和油脂阻塞，大幅减小激光输出功率。请勿用手指或皮肤碰触光缆输出端的表面。若表面已被污染，应尽块进行清理，避免形成永久性的污渍。清理时请使用纯度为99%的乙醇或丙酮液体。

## 光缆弯曲与功率输出

弯曲后的光缆会影响内部激光束的传导，最终在激光能量输出上造成+/-10%的差别。因此，我们建议用户对光缆进行固定，从而减小因光缆移动而产生的输出功率的变化。

用户应尽最大可能减少光缆输出端和其上游光缆的弯曲。因为靠近输出端的光缆弯曲可对最终激光的输出功率产生更大的影响。

更改DPSS激光器内部参数(高级设置)

一般情况下，激光器内部参数已在出厂时由厂家调试并完成设置。用户无需对参数进行更爱。若因为特殊情况，用户想对内部参数做出修改，则先要安装激光器厂商的控制软件。

更改厂商设置的内部参数默认值可能会对激光器的性能产生负面影响。

|  | 注意: 除非在绝对需要的情况下，我们推荐用户对激光器的出厂内部参数做出修改。 |
| --- | --- |

## 安装和运行Innolas激光控制软件

用户可在产品包装中的U盘中找到软件的安装文件。完成以下步骤来完成软件安装：

- 在此文件夹路径下找到安装文件: "[usb_key_folder]\InnolasLaserControl\Software\ILCInstallV1041.exe "

- 鼠标右键点击软件安装文件，选择“Run as administrator”进行安装，否则会遇到下图所示错误。

Figure 52 以普通用户权限运行安装文件时会弹出的错误

|  | 在首次启动InnolasLaserController软件时，用户需要对参数显示模板文件。模板文件有“basic”，“advanced”和“full”三种。且三者所对应的参数量由少至多递增。我们推荐用户使用basic模板，来减少无关参数项的显示。 |
| --- | --- |

在厂商所提供的激光器出厂测试报告中，用户可以看到激光器的最佳运行电流参数“Diode Operating Current[A]”。示例见下图：

Figure 53 Final test report shows optimum Diode Operating Current [A]

下图参数均会在激光器出厂时被设定到默认值。已得到保存的内部参数不会因为系统掉电而丢失。

Figure 54 机关器默认参数 (Diode Operation Current [A]应取激光测试报告中的值)

在这里我们想再次强调默认参数的重要性。出厂参数已在触发脉冲宽度，激光脉冲能量和触发延迟等反面做了考虑，并可以为激光器带来平衡的综合性能。请用户在慎重考虑后再作出修改。

## 使用InnolasLaserController更改内部参数

修改参数前，用户首先要启动InnolasLaserController软件程序。待软件启动后，点击目录下的“Communication”选项。在新弹出的对话框中，设置串口端口，波特率，并最后将“Connection”参数值设置为“Online”。

在对参数做出改变时，先将新的值填入“Set Value”栏目下与待更改参数位置对应的格子里，之后点击格子旁边的“Set”按钮（见Figure 54）完成新参数的写入。在更改参数后，可以点击旁边的“Get”按钮来读取参数当前数值。若写入值与读取值相同，则参数修改成功。若不同，则表示新的参数值为非法值，或对应的参数为只读参数。

## 使用InnolasLaserController进入内部触发模式

使用InnolasLaserController程序可以内部触发DPSS激光器，发射激光脉冲。才用内部触发时，可以暂时忽略对外部触发设备的需要和影响，独立对激光输出进行测试。

用户需将“External Control Settings”的值更改为“0x40”来启动内部触发模式。并随后更改“Pulse Frequency”参数的值来调节激光内部触发频率。最后，通过调节“Diode Operating Current”的值，用户可以增强或者减弱输出激光脉冲的能量。

|  | 若想切换回外部触发模式，用户须将“External Control Settings”的值设置为“0x4440”。 |
| --- | --- |
|  | 在关闭InnolasLaserController软件前，务必将“Communication->Connection”选项的值设置回“Offline”。这样可以保证对应的串口资源被驱动释放出来，并被Inspector程序捕捉和使用。 |

Figure 55 内部触发模式下的控制参数（序号1,2和3）

帮助和故障排除

- Window设备管理器未能成功识别我的DPSS激光器？

请安装DPSS激光器的驱动文件。

- 在Inspector软件中找不到我的DPSS激光器？

请在Inspector软件中打开Hardware Manager，创建DPSS激光设备。

- DPSS激光无法产生输出脉冲？

- 参阅“如何搭建设备”检查并确认电缆的连接。

- 确认激光器已成功预热。此时DPSS供电设备面板上的“Warm up/Ready”LED应处于黄色常亮状态。

- Inspector中对应DPSS激光器串口号的“Raw IO Device”设备的波特率选项必须被设定为19200。用户须在更改波特率设置后重新启动Inspector。

- 检查互锁信号回路。若DPSS供电设备面板上的“Emission”LED没有红色长亮，则表示安全保护箱和供电设备间的互锁信号回路没有闭合。

- 当测试发射DPSS激光时，Inspector失去响应。

当首次发射激光时，DPSS激光能量控制器会被初始化。整个过程需要约100秒。在此期间，Inspector用户界面会停止响应用户的输入。

- 在尝试发射DPSS激光时，Inspector软件报错

请检查“InnolasLaserController”软件是否占用了DPSS激光的串口。并使用软件中的“Communication”对话框断开与激光器串口的连接。

## 仍有问题?

请访问Riscure技术支持页面: http://support.riscure.com

技术规格

|  | 绿光 | 近红外光 (NIR) |
| --- | --- | --- |
| 光束波长（纳米） | 532 | 1064 |
| 触发延时（微妙） | 1.1 | 小于 1 |
| 最大触发信号电压（伏特） | 3.3 |  |
| 最短触发信号（高电平部分）时长（纳秒） | 大于 250 |  |
| 最短连续发射间隔（毫秒） | 1 |  |
| 光斑直径5x / 20x / 50x显微物镜下（无光斑减径器） | 40微米 / 10 微米/ 4 微米 |  |
| 光斑直径5x / 20x / 50x显微物镜下（加载光斑减径器） | 4 微米 / 1 微米 / 1 微米 |  |
| 激光脉冲能量（微焦） | 大于 30 | 大于 40 |
| 激光脉冲时长（纳秒） | 小于等于 4 |  |